# 成都市龙泉驿区中医医院电子鼻咽喉镜维保服务采购项目比选文件

第一章  比选要求

一、项目概况

1.根据业务需要采购电子鼻咽喉镜维保服务。

2.项目预算：3.2万元/年。

3.服务期限：3年,合同一年一签。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体参加比选。

3.本项目特定要求：无

（二）报名要求

在要求时间内提交响应文件，视为报名。

- 比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2026年6月1日9:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2026年6月1日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：综合评分法

第二章  技术和服务要求

一、技术要求

★1、服务内容：本采购包范围内的设备整机全保，整机保修含人工、设备所有配件，至少包含图像故障、插入管老化、导光软管老化、导光束亮度不足、弯曲角度异常、角度钢丝断裂、钳道管漏水、吸引阀座磨损、遥控按钮失灵、水气管堵塞、喷嘴堵塞、电器插针氧化腐蚀、弯曲橡皮漏水。如果在自然损耗以及正常的清洗、消毒和使用的情况下发生故障,成交人需无条件维修并更换全新配件，相关费用包含在供应商响应报价中。

2、供应商在设备维保期间，需保障设备的性能运行正常，每年至少进行一次性能检测，相关费用包含在响应报价中。维保期内，保证设备正常运行的所有设备、备件、运输、人工工时费(至少包含故障维修、性能调校、设备保养、安全升级)、培训、差旅、食宿等相关费用均包含在响应报价中，采购人不必再支付相关费用。（需单独提供承诺函，格式自拟）

▲3、配件要求：成交人负责更换与设备相关的所有配件及设备，更换的配件必须为合法正规、全新、合格配件，能匹配维保设备正常运转，维修更换配件后的设备技术参数需要满足采购人正常使用要求，供应商使用的配件应是零配件厂家认证合格（或者零配件厂家测试合格）的全新零配件，保障维修后的机器性能和使用效果，且所需费用包含在响应报价中，并做旧件回收。成交供应商在更换配件时应提供用于采购人核验产品及配件的注册证、合格证、发票等单证。

★4、备用镜：供应商在维修过程中必须提供正规渠道同型号的备用设备（备用设备来源可追溯）供科室使用，备用设备需在72小时之内到达现场，以减少在维修过程中因无设备使用而造成的损失，供应商如提供的为非正规渠道同型号备用设备，从而影响科室工作开展及造成损失的，采购人有权解除合同并追究供应商相应赔偿责任。

★5、服务响应时间：周一至周日（24小时×365天）。自采购人通知之时，工程师在1小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，维修工程师须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。如设备无法立即修复，应在10个工作日内完成维修。

★6、维修服务：设备在保修期内不限次数提供维修服务，不限数量更换所需更换的配件。每次维修完成后，向采购人提供书面维修报告一份。一切在维修检测过程中发生的设备损坏，由维保供应商全权负责。

★7、保障维修质量要求: 要求同一设备维修后半年内无因同样故障再次维修情况发生，若年度内发生3次上述情况，中止付款，立即终止协议，并要求供应商赔偿相应的经济损失。（需单独提供承诺函）

★8、预防性保养：每年至少4次（每三月一次）定期维护保养、1次年度维护保养、每月至少一次巡回点检，保证设备使用安全性。每次维护保养出具维修保养检测报告。维护保养内容至少包含（1）安全检查，（2）气密性检查，（3）性能测试，（4）除尘保养，（5）运行状态检查。（6）老旧配件更换（按次数提供相关记录）。

▲9、技术支持：在维保期内，成交人可根据采购人的需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供院内培训，并自行承担相应费用（包含在本次供应商的响应报价中）。

★10、开机（完好）率：保证每个合同年每台设备完好率不低于95%，按一年365天计算（开机率＝（365-因故障停机天数）/365×100%），若设备未达到以上开机率，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长3天，所需费用包含在响应报价中。如开机率低于90%时，采购人有权终止合同，并追究其违约责任。

▲11、维修人员要求：承诺成交后，在四川省有专业维修工程师至少2人，在成都地区有至少一名常驻工程师（需单独提供承诺函，格式自拟）。参与服务的工程师需经过相关培训，并提供相关证明文件及联系方式（提供参与厂家开展的工程师资格认证培训，并取得厂家颁发的资格证书）。

★12、安全检查：每合同年内每台设备提供不少于4次安全检查：至少包含：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。

★13、法律责任：在维保过程中接触到设备使用单位的技术资料、患者隐私信息等严格保密，不得外泄或用作商业用途，否则承担响应的侵权等法律责任。服务期内，供应商严格按照设备维修规范和医院安全生产相关管理规定进行设备维修和维护保养，如出现因设备维保引起安全事故或医疗纠纷等，由成交人承担全部责任并承担由此产生的所有费用。

▲14、本项目所附设备在本次采购前发生的故障（不论设备之前是否经过原厂或第三方维修）或在项目服务期限内出现的故障，由成交人负责提供维修服务，相关维修成本包含在本次响应报价中。但是特例情况可由双方以补充协议的方式另行约定。

15、服务委托期内每隔 3 个月，成交人应向采购人提供合同执行报告，具体内容由成交人制定，包括且不限于：合同执行数据，成交人工作汇报，合同参保设备故障情况和相应故障预防建议。

16、在服务委托期内，成交人结合采购人的实际情况，判断是否要向本项目参保设备提供故障预防工具。如成交人判断需要时，由成交人直接向采购人提供。具体提供方式和数量，以成交人判断为准。

▲17、年度报告：成交人每年提供维保年度报告，报告至少包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率内容，需同时提供电子版（至少1份）和纸质版（至少2份）。

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 设备序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 奥林巴斯 | ENF-VT2 | 2052716 |

二、商务要求（实质性要求）

（一）服务地点：成都市龙泉驿区中医医院

（二）服务期限：3年，合同一年一签

（三）付款方式及考核结果运用：由设备使用科室和管理科室共同对服务期间的维保服务进行考核，发现问题，向供应商发出整改通知，并记录备查。考核结果运用：1.考核结果为85分以上（含85分）的，续签下一年度维保服务合同，支付上年度合同约定服务费用的100%。2.考核结果为85分以下（不含85分）的，以85分为基准每减少1分，从应支付合同款项中扣除1%的服务费用；考核结果为60分以下（不含60分）的，除扣除服务费外，采购人有权取消供应商维保服务资格，不再续签下一年度合同。采购人有权根据管理要求和实际情况，对考核内容、标准等进行调整。

（四）报价要求：本项目报价按总价包干报价，报价不得超过预算价。

三、考核标准（实质性要求）

| 成都市龙泉驿区中医医院设备维保服务（全保）考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  | 得分 |
| 维保期限 | 年 月 日-- 年 月 日 |  |  |
| 维保公司名称 |  |  |  |
| 开机率 | 20 | 设备实际开机率应达到合同约定（以一年365天计算，未达到约定开机率每少一天扣1分） |  |
| 维保服务档案 | 10 | 1.按时巡查、记录完整（得满分） |  |
|  |  | 2.未按时巡查或记录缺失（一次扣2.5分） |  |
|  |  | 3.无人巡查或无巡查记录（本项不得分） |  |
| 保养内容 | 20 | 1.按维保计划完成全部保养内容（得满分） |  |
|  |  | 2.未按计划完成保养内容（少1条扣4分） |  |
| 维修相应时间 | 20 | 1.按要求时间到达并及时处理完成（得满分） |  |
|  |  | 2.按要求时间到达但因维保方人为因素不能按要求时间内处理完成（一次扣2分） |  |
|  |  | 3.超过要求时间到达现场（一次扣5分） |  |
|  |  | 4.未到达现场（本项不得分） |  |
| 配件 | 10 | 1.配件证件齐全，要求配件的规格、品质应与设备兼容，能匹配维保设备正常运转，维修更换配件后的设备技术参数需要满足医院正常使用要求（得满分） |  |
|  |  | 2.要求为全新配件，但配件非全新配件（扣10分） |  |
| 性能检测 | 10 | 1.按合同要求在规定的时间内完成性能检测（得满分） |  |
|  |  | 2.按合同要求完成性能检测，但未在规定时间内完成性能检测（一次扣5分） |  |
| 维保质量 | 10 | 1.未发现6个月内同1台设备因同一原因二次维修情况，得满分； 2.6个月内同一台设备因同一原因进行二次维修情况，发现1次，得5分； 3.6个月内同一台设备因同一原因进行二次维修情况，发现2次，得0分。 |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| 使用科室签字 |  | 管理科室签字 |  |

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按评分由高到低排序。由评比委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，可选择排名第二的为成交供应商。

三、评分标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 | 客观/主观 | 关联响应文件格式文本 |
| 详细评审 | 技术服务要求 | - 1、供应商针对采购文件“技术要求”中条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应满足得分每项3分，一般技术参数条款响应满足得分每项1分 注： ①针对“▲”号技术参数条款的响应，“技术要求”对“▲”号技术参数条款的技术支撑材料有相关要求的，应按要求提供，予以验证技术参数的满足性；否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般技术参数条款的技术响应，如果“技术要求”中对一般技术参数条款有技术支撑材料要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③以一级序号数字（如 “1.”“2.”“3.”……）为一项（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一项。 ④“★”号条款为实质性要求，不参与本项评分。 ⑤以上技术支撑材料可编制于投标文件格式-《投标人认为需要提供的其他证明材料》。 | 18.00 | 客观 | 投标人认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 服务方案 | 根据供应商提供的服务方案进行评审，该内容包含：①维保服务内容；②维保服务计划及流程；③项目团队人员配置及分工；④技术支持方案；⑤维保质量保障措施。完整提供上述5项内容的得40分；每缺一项扣8分，每有一处缺陷的扣4分，单项内容要素扣减分值不超过8分。扣完为止。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 40.00 | 主观 | 投标人认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 应急方案 | 根据供应商提供的应急方案进行评审，该内容包含：①应急情况分析；②应急措施；③应急响应方式及时间；④应急人员配置。完整提供上述4项内容的得24分；每缺一项扣6分，每有一处缺陷的扣4分，单项内容要素扣减分值不超过8分。扣完为止。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 24.00 | 主观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 原厂授权 | 满足磋商文件要求且拥有奥林巴斯原厂授权文件（授权供应商负责奥林巴斯耳鼻喉科内窥镜及周边设备配件的销售业务和售后服务业务）为满分。其他未具有授权文件的供应商不加分 | 8.00 | 客观 | 奥林巴斯原厂授权文件 |
| 价格分 | 价格 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)*10%*100 | 10.00 | 客观 | 报价表 |

第四章  响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。